PLAZMA SAKLAMA DOLABI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz dik tip ve 5 adet tel raf ve 5 bölmeden oluşmalıdır.

- 2 adet iç kapağa sahip olmalıdır.

- Cihaz 7’ inç dokunmatik ekrana sahip olmalıdır. Bu ekran üzerinden dolabın tüm verilerine ulaşım imkânı, kullanıcı yetkilendirme, grafiksel ısı seyri, kullanıcı ve mühendis girişi gibi birtakım özellikler kolaylıkla uygulanabilmelidir.

- Cihazın iç hacmi brüt 478 lt net 387 lt olmalıdır.

- Cihaz 345 adet (350ml)’ lik plazma torbası saklama kapasiteli olmalıdır.

- Cihazda yetkisiz kişilerin kullanımını önlemek amacı ile temassız kart özelliği olmalı, ayrıca şifrede konulabilmelidir.

- Cihaz -41 c sabit iç sıcaklık sağlamalıdır.

- Cihaz istenildiğinde -41 ila -32 C derece aralığında set edilebilmelidir.

- Cihaz +43 derece ortam sıcaklığında da sorunsuz çalışabilmelidir.

- Cihazın otomatik defrost sistemi olmalıdır.

- Cihaz ayarlanan sıcaklık sınırlarının dışına çıktığında, kapı açık kaldığında yüksek ve düşük sıcaklıklarda sesli ve görsel alarm vermeli, istenildiğinde kullanıcıya sms veya mail atabilmelidir.

- Cihaz elektrik kesintilerinde alarm ve ekran ünitesini 48 saat süreyle besleyebilecek akü sistemine sahip olmalıdır.

- Cihazın kendi ekranında dijital ısı takip sistemi olmalıdır. Geriye dönük ısı kayıtları USB ile cihazdan alınarak bilgisayar ortamında görüntülenip çıktı alınabilmelidir.

- Cihaz üretici tarafından sağlanan bir yazılım sayesinde dolabın arıza durumları, kullanıcı yetkileri, dolabın performans verilerin, vs. dolap hakkında birçok bilginin uzaktan erişilmesine izin veren internet tabanlı bir programa sahip olmalıdır.

- Cihazın elektronik kapı kilidi olmalıdır. Dokunmatik ekran üzerinden kapı kilidinin açılıp kapanması sağlanmalıdır.

- Kapı sızdırmazlığı manyetik conta ile sağlanmalıdır.

- Cihazın içi ve dışı paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Kapı yalıtımı max. 82 mm, kasa kalınlığı max. 82 mm kalınlığında yalıtımlı poliüretan köpük ile sağlanmış olmalıdır.

- Cihazda pt1000 sensör kullanılmış olmalıdır.

- CFC içermeyen hermetik kompresör kullanılmış olmalıdır.

- Cihazda CFC içermeyen r 290 gaz kullanılmış olmalıdır.

- Cihazın dış ölçüleri (Y x G x D) 1988 x 699 x 1039 mm olmalıdır.

- Cihaz maksimum 47 db. yüksekliğinde ses ile çalışmalıdır.

- Cihazın 220-240 V / 50-60 Hz. ile çalışmalıdır. Cihazın güç tüketimi max. 5,4 kW/24 saat olmalıdır.

- Cihazda kullanılan kompresörler 5 yıl garantili olmalıdır.

- Cihazı ithal eden firma, Türkiye’de yetkili distribütör olduğunu belgelemelidir

- Cihazın 93 / 42 / EEC, Class IIa (mdr) belgeleri olmalıdır.